…………………………….. **ZAŁĄCZNIK NR 1**

*Pieczęć Wykonawcy*

Przedmiot oferty: ŁÓŻKO SZPITALNE - 30 SZT.

Nazwa: ……………………………….

Typ: ……………………………….

Producent: ……………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Parametr*** | ***Wartości wymagane*** | ***Wartości oferowane*** |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Elementy łóżka wykonane ze stali węglowej, pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV | TAK |  |
| 3. | Długość zewnętrzna [cm] | 215 +/- 5 |  |
| 4. | Szerokość zewnętrzna łóżka bez barierek bocznych [cm] | 95 +/- 5 |  |
| 5. | Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi [cm] | 98 +/- 5 |  |
| 6. | 4 kółka odbojowe w narożnikach ramy leża | TAK |  |
| 7. | Ochrona boków leża przez listwy odbojowe | TAK |  |
| 8. | Leże czterosegmentowe wypełnione siatką mocowaną na stałe | TAK |  |
| 9. | Wymiary leża [cm] | 200 x 90 |  |
| 10. | Bariera boczna lub poręcze boczne | TAK |  |
| 11. | Wysokość leża, kąt oparcia pleców oraz uda sterowane za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 12. | Regulacja wysokości w zakresie [cm] | 43-83 +/- 3 |  |
| 13. | Sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 14. | Kąt przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga sterowany za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 15. | Regulacje:   * segmentu oparcia pleców - 70° * segmentu uda - 85° * poz. Trendelenburga - 16°   poz. Anty-Trendelenburga - 18° | TAK  + 5% |  |
| 16. | Segment oparcia pleców oraz oparcia uda z autoregresją | TAK |  |
| 17. | Szczyty wypełnione laminatem. Rama wykonana z trzech prostych rur pokrytych chromo-niklem , zespolonych w narożnikach spojnikami z tworzywa sztucznego połączonymi podłużnym elementem podtrzymującym laminat od góry na całej długości | TAK |  |
| 18. | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” wygodnej pozycji siedzącej pacjenta | TAK |  |
| 19. | Mechaniczny CPR segmentów oparcia pleców | TAK |  |
| ***Lp.*** | ***Parametr*** | ***Wartości wymagane*** | ***Wartości oferowane*** |
| 20. | Dopuszczalne obciążenie łóżka [kg] | * 220 |  |
| 21. | Dopuszczalna waga pacjenta [kg] | 185 - 210 |  |
| 22. | 4 koła jezdne, z blokadą centralną i kierunkową (jedno). | TAK |  |
| 23. | Wyposażenie:   * materac z pianki pokryty tkaniną zmywalną, przepuszczającą powietrze i parę, nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji * Wieszak kroplówki * Uchwyt na woreczki urologiczne * Uchwyt na dokumenty zapewniający zasłonę danych osobowych znajdujących się na dokumentach. | TAK |  |
| 24. | Kolor: do wyboru z minimum 10 barw | TAK |  |

**Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia pochodzi z bieżącej produkcji, rok produkcji 2018.**

…….......................................................

*Podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy*