## Arkusz2
WYKONAWCA* |  |  |  |  | Załącznik nr 1 D do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*:
NIP*:
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Wykaz oferowanych urządzeń i sprzętu
Przetarg nieograniczony pn.:
„Przebudowa pomieszczeń w budynku szpitala w celu stworzenia centralnej sterylizatorni”
Parametry techniczne do oceny zgodności zaoferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia
Lp. | Nr. wg opisu technologii | Oferowane urządzenie/ sprzęt oraz jego parametry techniczno - użytkowe | Model/Nr kat | Nazwa i typ | Producent | VAT | Parametry oferowane
1 | 1.01 | Stół ze zlewem dwukomorowym z półką wyposażony w baterie z dwoma wylewkami, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304. Wymiary komór 60x40x25 cm (±10%). Komory w odpływie wyposażone zawór ze stali gatunku min. 0H18N9 sterowany manualnie rączką umiesczoną przed maskownicą oraz w sitko o drobnych oczkach. Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia, dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu – tzw. kapinos. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości min. 10 cm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±5%). Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny oraz baterię natryskową sztorcową dwukolumnową, wyposażona w wysokociśnieniowy wąż, wahacz i wspornik | ZCA2X00X-160
Wymiary:
- długość 160 cm,
- szerokość 65 cm,
- wysokość 90 cm.
2 | 1.02 | Stół ze zlewem jednokomorowym z półką wyposażony w baterie z dwoma wylewkami, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, komora umieszczona po lewej stronie. Po prawej stronie miejsca na myjnię ultradźwiękową. Wymiary komory 60x40x25 cm (±10%). Komory w odpływie wyposażone zawór ze stali gatunku min. 0H18N9 sterowany manualnie rączką umiesczoną przed maskownicą oraz w sitko o drobnych oczkach. Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia, dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu – tzw. kapinos. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości min. 10 cm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±5%). Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny oraz baterię natryskową sztorcową dwukolumnową, wyposażona w wysokociśnieniowy wąż, wahacz i wspornik | ZCA1X00X-160
Wymiary:
- długość 160 cm,
- szerokość 65 cm,
- wysokość 90 cm.
3 | 1.07 | Okno podawcze pomiędzy strefą brudną a czystą z napędem elektrycznym | SAH 67
Wymiar otworu okiennego po otwarciu min. 67 x 67 cm
Okno podawcze z napędem elektrycznym, otwierane poprzez przesuw do góry, ze sterowaniem po obydwu stron okna
Zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie okna, gdy natrafi na przeszkodę podczas zamykania.
Rama okna wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego - hartowanego, grubość 5mm.
Napęd okna silnikiem stałoprądowy 24V - transformator wbudowany w ramę.
Zabudowa otworu montażowego wykonana ze stali nierdzewnej, po obu stronach okna blat ze stali nierdzewnej o wymiarach 800 x 300 mm
4 | 1.08 | Zestaw umywalkowy: | MERIDA
Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt.
Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt.
Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt.
5 | 3.01 | Zestaw umywalkowy: | MERIDA
Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt.
Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt.
Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt.
6 | 3.02 | Zestaw toaletowy: | MERIDA
Szczotka do WC, mocowana do ściany - 1 szt.
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.
7 | 3.03 | Wieszak ścienny. Wykonany ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Minimum 4 haczyki. | MHW12
8 | 2.04 | Zestaw umywalkowy: | MERIDA
Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt.
Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt.
Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt.
9 | 4.01 | Stanowisko do pakietowania jednostanowiskowe wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; blat "ciepły" TRESPA; stanowisko wyposażone w: 2 szuflady, nadstawkę ( 2 półki, oświetlenie blatu, 2 gniazda elektryczne) stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | 6003000663
Wymiary:
- długość 200 cm,
- szerokość 70 cm,
- wysokość 90 cm.
10 | 4.07 | Regał magazynowy wiszący, listwowy, z zaczepami do zawieszenia 4 perforowanych półek drucianych, wykonany z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, 4 perforowane półkia druciane (dł. x szer. x wys. ) 600x300x150 | MR-EX
11 | 4.10 | Krzesło robocze. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie z chromowanej stali, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne krzesła zmywalne, odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej | 560192201
12 | 5.01 | Zestaw umywalkowy: | MERIDA
Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt.
Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt.
Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt.
13 | 5.03 | Wieszak ścienny. Wykonany ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Minimum 4 haczyki. | MHW12
14 | 7.01 | Regał z półkami ażurowymi | METRO
Regał wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm.
Wymiary gabarytowe (± 2cm):
- długość 120 cm
- głębokość 45 cm,
- wysokość 180 cm,
15 | 8.01 | Zestaw umywalkowy: | MERIDA
Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt.
Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt.
Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt.
16 | 8.02 | Zestaw toaletowy: | MERIDA
Szczotka do WC, mocowana do ściany - 1 szt.
Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.
17 | 9.01 | Metalowa szafa ubraniowa | SE 30R4
- materiał: blacha stalowa
wymiary wys. x szer. x głęb.: 180 x 120 x 49 cm
- ilość sekcji: 4
- szerokość sekcji: 30 cm
- rodzaj cokołu: bez podstawy
- etykieta: tak
- wyposażenie: pręt z tworzywa sztucznego, 2 haczyki na ubrania
18 | 10.01 | Zabudowa meblowa.Zabudowa do uzgodnienia z użytkownikiem | wyk.ind.
19 | 10.02 | Krzesło, metalowa chromowana rama krzesła, siedzisko pokryte skórą ekologiczną | SYLWIA S
20 | 10.03 | Stolik okolicznościowy, kwadratowy | wyk. Ind.
21 | 11.01 | Regał z półkami ażurowymi | METRO
Regał wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm.
Wymiary gabarytowe (± 2cm):
- długość 90 cm
- głębokość 45 cm,
- wysokość 180 cm,
22 | 11.02 | Zlew porządkowy niski, rant z tyłu, bez otworu pod baterię, krata do stawiania wiadra, wykonany ze stali nierdzewnej, blacha osłonowa montowana do ściany, bateria ścienna z ruchomą wylewką, wymiary: szer. 50 cm, gł. 50 cm, wys. 50 cm | ZFA0000X-050CK
23 | 1.03 | Myjnia ultradźwiękowa | Ultrasonic 300
Przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych.
Komora oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej
Wymiary komory myjącej: min. 500x300x200mm
Wymiary gabarytowe urządzenia: maks. 568 x 340 mm (dł. x szer.)
Możliwość umieszczenia minimum 3 tac DIN 1/1 w komorze
Temperatura kąpieli nastawna do co najmniej 60°C
Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, pobór mocy 1500 W
Automatyczny cykl degazacji
Zanurzanie oraz wynurzanie wsadu z kąpieli myjącej bez konieczności zanurzania rąk przez osobę obsługującą myjnię
Pokrywa ze stali nierdzewnej
Koszyk załadowczy ze stali nierdzewnej
24 | 1.04 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż. Z pistoletem dostarczany uchwyt w formie obejmy mocowany do ściany do mocowania pistoletu do ściany. Uchwyt wykonany z polyamidu 6.6 lub stali nierdzewnej. | Selecta
25 | 1.05 | Pistolet z wymiennymi końcówkami (do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD, do pipet, do kateterów i rurek o małym przekroju, do rurek i ssaków, do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER, dysza rozpylająca do mycia narzędzi, do butelek i kolb Erlemeyera, wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości, szczotka 12 mmx134mm, 40 mmx130 mm) do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż.Możliwość współpracy pistoletu z wodą demineralizowaną .Z pistoletem dostarczany uchwyt w formie obejmy mocowany do ściany do mocowania pistoletu do ściany. Uchwyt wykonany z polyamidu 6.6 lub stali nierdzewnej. | Selecta
26 | 1.09 | Myjnia dezynfektor 10 tac DIN z wyposażeniem przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego | 46-5
Komora przelotowa, dwudrzwiowa.
Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory
Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm.
Wymiary urządzenia:
szerokość: maksymalnie 65 cm,
głębokość: maksymalnie 70 cm,
wysokość: maksymalnie 200 cm.
Pojemność komory 10 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1.
Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną.
Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej
Jedna lub dwie pompy myjące o wydajności dostosowanej do układu cyrkulacyjnego.
Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
Wspólny wytwórca myjni dezynfektorów, sterylizatorów oraz systemu komputerowego.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Możliwość zdalnego monitorowania przy użyciu smartfona lub komputera pracy myjni-dezynfektora
Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy.
Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 20 znaków graficznych.
Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej).
Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego.
Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.
Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.
Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych.
Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła.
Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny.
Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia lub układ recyrkulacji powietrza suszącego.
Silniki suszarki bezszczotkowe.
Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra).
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione).
Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu
Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego
z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń nie wymagający użycia narzędzi.
Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, moc maksymalna 10 kW (+/-10%),
Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi).
Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy.
Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
Wyposażenie:
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi do myjni o pojemności 10 tac DIN 1/1 układanych na tacach narzędziowych. Demontowalne ramiona i zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza - 1 szt. na każde urządzenie
Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia
Wózek transportowo-załadunkowy wózków wsadowych do myjni o pojemności 8 tac DIN 1/1 umożliwiający załadunek/rozładunek wózków wsadowych, wyposażony w ociekacz. - 1 szt. na każde urządzenie
Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych do myjni o pojemności min. 2 zestawów laparoskopowych wyposażony w min. 30 przyłączy dla narzędzi tabularnych. Możliwość umieszczenia oraz podłączenia narzędzi kanałowych na dolnym poziomie oraz jednocześnie umieszczenia 4 tac DIN z instrumentami na wyższych poziomach - 1 szt. na dwa urządzenia
Taca narzędziowa z perforowaną ścianką boczną 240 x 250 x 50 mm - 8 szt.
Taca narzędziowa z perforowaną ścianką boczną 240 x 250 x 70 mm z pokrywą - 2 szt.
Taca narzędziowa z perforowaną ścianką boczną 480 x 250 x 50 mm - 16 szt.
Taca narzędziowa z perforowaną ścianką boczną 480 x 250 x 70 mm z pokrywą - 4 szt.
27 | 2.01 | Zestaw do mycia i dezynfekcji wózków aktywną pianą wózków transportowych. Nie wymagające zasilania elektrycznego. Funkcja dozowania detergentu z regulacją stężenia roztworu. Wykonane z materiału odpornego na działanie korozji, wielofunkcyjny pistolet natryskowy wraz z wężem o długości 15 m, uchwyt do mocowania dwóch 5 l pojemników z detergentem na ścianie | WORLDCHEM
28 | 2.02 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż. Z pistoletem dostarczany uchwyt w formie obejmy mocowany do ściany do mocowania pistoletu do ściany. Uchwyt wykonany z polyamidu 6.6 lub stali nierdzewnej. | SELECTA
29 | 2.03 | Wózek do transportu, pojemność 3 STE Zamykany wózek transportowy: Pojemność: 3 kontenery o wymiarach max. 60 x 40 x 25 cm, higieniczne wykonanie ze stali gatunku min. 0H18N9, drzwi wyposażone w zamek z kluczem, wewnątrz półki z regulowanym położeniem, wyposażony w drzwi jednoskrzydłowe uchylne zlokalizowane na długim boku, drzwi otwierane i blokowane w pozycji otwartej, 4 skrętne koła o średnicy 100÷150 mm, dwa koła z funkcją blokady kierunku jazdy oraz dwa wyposażone w hamulec, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | HCS1000-038EK
30 | 2.04 | Pojemnik transportowy wraz z pokrywą do zabezpieczenia w transporcie ładunku , wykonany z materiałów odpornych na dezynfekcję termiczną, wymiary: 530-600x320-400x100-150 mm | EURO 60X40
31 | 4.02 | Lampa z soczewką podświetlaną. Średnica soczewki 125 mm (±10%), powiększenie minimalne +3 dioptrie, wyposażona w osłonę soczewki przed zanieczyszczeniem w czasie kiedy lampa nie jest używana, podświetlenie na całym obwodzie soczewki, do umocowania na stole, zasilanie 230V, 50 Hz, konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | 561952601
32 | 4.03 | Dystrybutor podwójny taśmy samoprzylepnej. Podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy z rolki, konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | 561570701
33 | 4.04 | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką, minimalna długość cięcia 120 cm, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 lub lakierowana proszkowo, skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach | 560171601
34 | 4.05 | Zgrzewarka rolkowa do opakowań (rękawów) papier - folia z drukarką. Zgrzew ciągły o dowolnej długości. Automatyczny start – stop napędu. Szerokość zgrzeiny min. 10 mm. Szybkość zgrzewania 120-170 mm/s. Regulacja odległości zgrzewu od krawędzi rękawa. Regulacja szybkości zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Regulacja nacisku zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie od 100 do 200ºC. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku niewłaściwej temperatury do osiągnięcia prawidłowego zgrzewu. Funkcja szybkiego startu - gotowość do pracy w czasie max. 3 minut. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik wyposażony w kolorowy panel dotykowy o przekątnej minimum 4”, Sterownik wyposażony w porty komunikacyjne: Ethernet oraz USB,. Wbudowana drukarka z 1 głowicą drukującą umożliwia drukowanie na opakowaniach podstawowych danych (oznaczenie wsadu, data pakowania, data ważności). Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Wyposażona w blat ze stali nierdzewnej.Zasilanie elektryczne jednofazowe. Maksymalna moc 0,55 kW. | Proseal Premium
35 | 4.09 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem umiejscowiony w pobliżu myjni dezynfektorów i okna podawczego. Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż. Z pistoletem dostarczany uchwyt w formie obejmy mocowany do ściany do mocowania pistoletu do ściany. Uchwyt wykonany z polyamidu 6.6 lub stali nierdzewnej. | SELECTA
36 | 6.01 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 6 STE z wyposażeniem | GSS 67H10
Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna.
Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285.
Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary
Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm.
Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 55kW (+/-10%)
System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary.
Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej.
Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm.
Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki.
Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności).
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego
Wspólny wytwórca sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów oraz systemu komputerowego.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Możliwość zdalnego monitorowania przy użyciu smartfona lub komputera pracy sterylizatorów
Optyczna informacja o błędach i awariach
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10”
Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.
Pełna informacja o procesie możliwa do oglądania z daleka przez użytkownika na monitorze zewnętrznym
Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.
Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza.
Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności
Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim.
Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu.
Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego
Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem
Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego.
Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej.
Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory, Ra: maks 0,5 µm
Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm.
Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej.
Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości:
- brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki,
- łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu.
Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji.
Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.
Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór.
Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu.
Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości.
Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodą.
Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej.
Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym.
Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector).
Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC.
Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1.
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
Wyposażenie:
Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia) - 1 szt.
Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory - 2 szt.
Kosz sterylizacyjny o pojemności 1 jednostki sterylizacyjnej. Wykonanie ze stali nierdzewnej - 10 szt.
Kosz sterylizacyjny o pojemności 1/2 jednostki sterylizacyjnej. Wykonanie ze stali nierdzewnej - 4 szt.
37 | 6.02 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 1 STE z wyposażeniem | HS 33
Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna.
Pojemność komory: 1 jedn. wsadu wg PN-EN 285
Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary.
Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm.
Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 6 kW
Ergonomiczna wysokość załadunku komory nie większa niż 90 cm.
Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki.
Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności).
Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem i sterylizatorem w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki.
Wspólny wytwórca sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów oraz systemu komputerowego.
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego
Optyczna informacja o błędach i awariach
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7”.
Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.
Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu.
Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza.
Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim.
Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej.
Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego
Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego.
Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
W panelu czołowym po stronie załadowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze.
Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316.
Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu.
Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór.
Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu.
Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, linek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości.
Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej.
Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia.
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1.
38 | 1.06 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | 460443302
Wymiary gabarytowe (±5%):
długość bez rączki 75 cm ,
szerokość 65 cm,
wysokość 88 cm,
39 | 4.06 | Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania. Wykonany ze stali gatunku min. 0H18N9. Cztery ramy o wielkości umożliwiającej składowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | 4402087
40 | 4.08 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | 460443302
Wymiary gabarytowe (±5%):
długość bez rączki 75 cm ,
szerokość 65 cm,
wysokość 88 cm,
41 | 7.02 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | 460443302
Wymiary gabarytowe (±5%):
długość bez rączki 75 cm ,
szerokość 65 cm,
wysokość 88 cm,
42 | 10.04 | Lodówka do zabudowy. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.
43 | 10.05 | Kuchenka mikrofalowa. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.
44 | 10.06 | Czajnik elektryczny. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.
45 | 11.04 | Stacja Uzdatniania wody z wyposażeniem | SUW
Filtr wstępny mechaniczy
Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
Filtr świecowy 20"
Osmozer
Zbiornik retencyjny wody demineralizowanej ze zdejmowalną pokrywą
Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
Pompa podnosząca ciśnienie wody demineralizowanej
Zespół automatycznego sterowania pracą lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody oczyszczonej i do sterowania zespołem hydroforowym
Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody
46 |  | Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla myjni dezynfektorów i sterylizatorów parowych. W skład systemu wchodzi conajmniej: Oprogramowanie musi zapewniać: komunikację w języku polskim, rejestrację parametrów procesu w czasie rzeczywistym, podgląd stanu bieżącego urządzenia podczas pracy lub przestoju, informacje statystyczne rodzaju przeprowadzonych procesów oraz ilości przeprowadzonych procesów prawidłowych oraz nieprawidłowych, bezpieczny (szyfrowany) dla wybranych pracowników Zamawiającego zdalny dostęp do sterylizatorów oraz myjni za pośrednictwem sieci Internet w celu zdalnego monitorowania stanu urządzenia - możliwość użycia smartfona, tabletu lub komputera PC | T-DOC CYCLE
|  | Niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu: - komputer AiO minimum CORE I5 , dysk SSD 256 GB, RAM 8 GB , monitor o przekątnej min. 21’, spełniający wymagania normy ENERGY STAR - klawiatura bezprzewodowa, - mysz komputerowa bezprzewodowa, | #REF!
|  | Kolorowa drukarka laserowa, format wydruku A4 | MERIDA
|  | - UPS dla proponowanego zestawu komputerowego nie gorszy niż 600 VA | #REF!
…………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej